## Diatermia
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do Zaproszenia) na dostawę aparatu elektrochirurgicznego z modułem argonowym. Nr Sprawy ZP/PU/06/24
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Aparat elektrochirurgiczny z modułem argonowym |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |  |  | Ocena punktowa
1 | Urządzenie działające w trybie mono i bipolarnym | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | Podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Aparat z możliwością pracy w osłonie argonu | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Aparat zintegrowany, bez dodatkowych przystawek 4 wymagających dodatkowego podłączania do jednostki głównej. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Znamionowy pobór mocy 1080VA | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Częstotliwość pracy generatora 333 kHz+/-10% | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Trzy wyjścia:  dwa monopolarne – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi monopolarnych ze 10 złączem europejskim (3-pin)  jedno bipolarne - umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi monopolarnych ze złączem 29mm (2-pin) | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Automatyczny test urządzenia oraz podłączonego osprzętu po włączaniu zasilania. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody biernej 12 za pomocą wskaźnika linijkowego – wskaźnik min. 8 poziomów | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Możliwość podłączenia dwóch włączników nożnych na tylnym panelu aparatu. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
14 | Regulacja mocy pracy aparatu: 15 w zakresie 1-30W z krokiem 1W, powyżej 30W z krokiem 5W | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
15 | Regulacja mocy w trybach wysokonapięciowych (typ spray): 16 w zakresie 10-50W co 5W, powyżej 50W do mocy max. co 10W | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
16 | Waga aparatu do max. 10 kg. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
17 | Aparat przystosowany do pracy z narzędziami wykorzystywanymi w chirurgii otwartej, laparoskopowej, 18 małoinwazyjnej, elektroresekcji w tym elektroresekcji bipolarnej. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
18 | Możliwość pracy z elektrodami jednorazowymi i wielorazowymi. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
PARAMETRY PRCY APARATU
1 | Cięcie monopolarne z mocą max. 400W Min. 6 rodzajów cięcia w tym:  Cięcie mieszane z min. 3 stopniami hemostazy  Cięcie w osłonie argonu  Cięcie urologiczne  Cięcie endoskopowe | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą max 180W. W tym:  Koagulacja miękka  Koagulacja forsowna | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Koagulacja monopolarna wysokonapięciowa z mocą max 80W. W tym: - Koagulacja natryskowa typu „spray” - Koagulacja argonowa – min. dwa rodzaje | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Koagulacja bipolarna z mocą min.120W z możliwością automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Automatyczne dopasowanie mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Cięcie bipolarne z mocą min.150W, z min. 4 stopniami hemostazy oraz cięcie urologiczne – z mocą min. 400W | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Cięcie endoskopowe z funkcją naprzemiennego cięcia i koagulacji. Minimum 9 poziomów regulacji | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
WYMAGANIA SCZEGÓŁOWE APARATU
1 | Aparat wyposażony w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe oraz półką na akcesoria. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | W razie złej aplikacji elektrody, aparat alarmuje o stanie zagrożenia - sygnałem dźwiękowym i wizualnie. Aparat uniemożliwia aktywację | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Panel przedni foliowany z przyciskami . | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Odrębna regulacja nastawień dla koagulacji mono- bipolarnej i cięcia | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Aktywacja koagulacji monopolarnej z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. Możliwość regulacji czasu opóźnienia w zakresie 0.1-3sek | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 5 poziomów | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Możliwość zapamiętania min. 9 kompletów niezależnych nastaw | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia (kody serwisowe). | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Zmiana programów przy użyciu 3-przyciskowego włącznika nożnego | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Instrukcja w języku polskim | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJI ARGONOWYCH
1 | Możliwość podłączenia dwóch butli argonowych. Automatyczne przełączenie z pustej butli na pełną. Dwa wskaźniki świetlne informujące o stanie napełnienia obu butli. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Przepływ argonu od 0,1 do 9,9 l z regulacją co 0,1 l | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Funkcja napełnienia przewodów (przepłukania) argonem przed rozpoczęciem pracy. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
WYPOSAŻENIE
1 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 50 szt | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m – 1 sz | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Włącznik nożny dwuprzyciskowy z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zdalną zmianę programów, z kablem 5m – 1 szt. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych, gniazdo żeńskie 3mm, wtyk 3-pin, dł. 3m – 1 szt. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
SERWIS
1 | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Serwis na terenie Polsk (proszę dane serwisu) | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Instalacja urządzenia | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
Wartość : | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy