## Diatermia
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do Zaproszenia) na dostawę elektrycznego urządzenia do wytwarzania bezkrwawego pola i znieczulenia odcinkowego Nr Sprawy ZP/PU/10/25
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Elektryczne urządzenie do wytwarzania bezkrwawego pola i znieczulenia odcinkowego |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |  |  | uwagi
1 | Elektryczne urządzenie do wytwarzania i utrzymywania bezkrwawego pola w operowanych kończynach oraz dożylnego znieczulenia odcinkowego, IVRA. | TAK- podać
2 | Urządzenie elektryczne pracujące w sieci 100-240VAC o częstotliwości 50-60Hz oraz dodatkowo zasilane bateryjne. Ciśnienie robocze urządzenia 100kPa. | TAK- podać
3 | Zasilanie bateryjne - bateria litowo jonowa (14,4V-93,6Wh). Czas pracy na pełnym naładowaniu do 8h. Czas pełnego ładowania baterii do 3h w temp. ok. 20°C. Bezpieczniki sieciowe. | TAK- podać
4 | Kompaktowy zasilacz o wadze 4,5 kg i wymiarach 186mm x 263mm x 226mm. Zawiera uchwyt transportowy w obudowie i port USB. | TAK- podać
5 | Ekran dotykowy / wyświetlacz 8 cali WVGA (800 x 480 pikseli) TFT z LED. Kąt widzenia 178°. Ekran - czujnik dotykowy pojemnościowy, reaguje na dotyk. | TAK- podać
6 | Sterowanie urządzeniem przez dotyk ekranu. Wyświetlacz reaguje również na dotyk w rękawicach chirurgicznych różnego rodzaju. | TAK- podać
7 | Menu urządzenia z możliwością ustawień min.: jasności wyświetlacza, głośności alarmu, kalibracji urządzenia, daty i godziny, weryfikacji systemu, ustawienia języka. | TAK- podać
8 | Urządzenie posiada trzy rodzaje alarmów. | TAK- podać
9 | Urządzenie umozliwia wykonanie trzech autotestów. | TAK- podać
10 | Gotowe nastawy ciśnień szybkiego dostępu zaproponowane w menu urządzenia. Możliwość nastawu ciśnienia od 80 - do 500 mmHg w krokach co 5 mmHg. Regulacja ciśnienia 0/+5 mm Hg (od wartości zadanej), dokładność wyświetlania + /- 5 mm Hg. | TAK- podać
11 | Gotowe nastawy długości alarmów/sygnałów dźwiękowych informujących o zakończeniu zadanego czasu zabiegu zaproponowane w menu urządzenia. Możliwość ustawienia w zakresie 15 - 120 minut w krokach co 5 minut (akustyczny i optyczny). Alarm akustyczny o głośności 60-88 dB. Sygnalizacja alarmu w kolorze żółtym na ekranie. | TAK- podać
12 | Blokada systemu przed przypadkowych opróżnieniem mankietów. | TAK- podać
13 | Dodatkowa blokada bezpieczeństwa przy znieczuleniu odcinkowym dożylnym (IVRA) przed przypadkowym opróżnieniem mankietu. | TAK- podać
14 | Urządzenie posiada dwa gniazda do wpinania i wypinania kodowanych kolorami drenów spiralnych z Poliuretanu zakończonych żeńskimi złączkami PCL. Długość drenów 3m. | TAK- podać
15 | Urządzenie zamontowane na wózku jezdnym. Wózek zawiera: 4 podwójne koła z blokadą; dwa uchwyty na dreny spiralne urządzenia; jeden uchwyt na kabel zasilający; kosz na akcesoria. | TAK- podać
16 | Waga wózka jednego z koszykiem maksymalnie 8,2kg. | TAK- podać
MANKIETY UCISKOWE POJEDYNCZE
1 | Mankiet uciskowy pojedynczy, wielorazowy, prosty, kodowany kolorem czerwonym. Zawiera dren wykonany z odpornego na załamania silikonu zakończony złączką PCL. Zawiera zintegrowane usztywnienie i blokadę zapobiegające przemieszczaniu się mankietu na kończynie. Wymiar uciskowy: 46 x 10 cm. Mankiet zawiera niezmywalny nr seryjny i kod UDI1 do monitorowania użytkowania oraz zamawiania. Konstrukcja niskoprofilowa. Nie zawiera PCW i gumy. Kompatybilny z urządzeniam będącym na wyposarzeniu zamawiającego. | TAK- podać
2 | Mankiet uciskowy pojedynczy, wielorazowy, stożkowy (mniejsza średnica w części dystalnej niż proksymalnej po nałożeniu, blokuje przepływ krwi przy niższych ciśnieniach w mankiecie, gwarantuje lepsze dopasowanie do kończyny). Kodowany kolorem beżowym. Zawiera dren wykonany z odpornego na załamania silikonu zakończony złączką PCL. Zawiera zintegrowane usztywnienie i blokadę zapobiegające przemieszczaniu się mankietu na kończynie. Wymiar uciskowy: 86 x 12 cm. Mankiet zawiera niezmywalny nr seryjny i kod UDI1 do monitorowania użytkowania oraz zamawiania. Konstrukcja niskoprofilowa. Nie zawiera PCW i gumy. Kompatybilny z urządzeniam będącym na wyposarzeniu zamawiającego. | TAK- podać
3 | Mankiet uciskowy pojedynczy, wielorazowy, stożkowy (mniejsza średnica w części dystalnej niż proksymalnej po nałożeniu, blokuje przepływ krwi przy niższych ciśnieniach w mankiecie, gwarantuje lepsze dopasowanie do kończyny). Kodowany kolorem brązowym. Zawiera dren wykonany z odpornego na załamania silikonu zakończony złączką PCL. Zawiera zintegrowane usztywnienie i blokadę zapobiegające przemieszczaniu się mankietu na kończynie. Wymiar uciskowy: 107 x 12 cm. Mankiet zawiera niezmywalny nr seryjny i kod UDI1 do monitorowania użytkowania oraz zamawiania. Konstrukcja niskoprofilowa. Nie zawiera PCW i gumy. Kompatybilny z urządzeniam będącym na wyposarzeniu zamawiającego.- szt. 2 | TAK- podać
MANKIETY UCISKOWE PODWÓJNE
1 | Mankiet uciskowy podwójny, wielorazowy, prosty, kodowany kolorem niebieskim. Zawiera dwa dreny wykonane z odpornego na załamania silikonu zakończone złączką PCL. Zawiera zintegrowane usztywnienie i blokadę zapobiegające przemieszczaniu się mankietu na kończynie. Wymiar uciskowy: 30 x 12 cm. Mankiet zawiera niezmywalny nr seryjny i kod UDI1 do monitorowania użytkowania oraz zamawiania. Konstrukcja niskoprofilowa. Nie zawiera PCW i gumy. Kompatybilny z urządzeniam będącym na wyposarzeniu zamawiającego. | TAK- podać
2 | Mankiet uciskowy podwójny, wielorazowy, prosty, kodowany kolorem czerwonym. Zawiera dwa dreny wykonane z odpornego na załamania silikonu zakończone złączką PCL. Zawiera zintegrowane usztywnienie i blokadę zapobiegające przemieszczaniu się mankietu na kończynie. Wymiar uciskowy: 46 x 15 cm. Mankiet zawiera niezmywalny nr seryjny i kod UDI1 do monitorowania użytkowania oraz zamawiania. Konstrukcja niskoprofilowa. Nie zawiera PCW i gumy. Kompatybilny z urządzeniam będącym na wyposarzeniu zamawiającego. | TAK- podać
3 | Mankiet uciskowy podwójny, wielorazowy, prosty, kodowany kolorem zielonym. Zawiera dwa dreny wykonane z odpornego na załamania silikonu zakończone złączką PCL. Zawiera zintegrowane usztywnienie i blokadę zapobiegające przemieszczaniu się mankietu na kończynie. Wymiar uciskowy: 61 x 15 cm. Mankiet zawiera niezmywalny nr seryjny i kod UDI1 do monitorowania użytkowania oraz zamawiania. Konstrukcja niskoprofilowa. Nie zawiera PCW i gumy. Kompatybilny z urządzeniam będącym na wyposarzeniu zamawiającego. | TAK- podać
TAŚMY DO WYCISKANIA
1 | Taśma silikonowa w rolce, wielokrotnego użytku do wyciskania krwi z kończyn. Materiał: Polyisopren (PI). Niezawiera lateksu. Wymiar rolki: 8 cm szerokości x 500 cm długości. | TAK- podać
FOLIE OCHRONNE
1 | Folia ochronna madyczna. Zabezpiecza mankiety uciskowe przed zachlapaniem. Rozmiar: 40 - 61 cm. Opakowanie zawiera 50 szt. Produkt niesterylny i jednorazowego użytku. | TAK- podać
2 | Folia ochronna madyczna. Zabezpiecza mankiety uciskowe przed zachlapaniem. Rozmiar: 58 - 81 cm. Opakowanie zawiera 50 szt. Produkt niesterylny i jednorazowego użytku. | TAK
AKCESORIA WYMIENNE
1 | Końcówka męska, szybkozłączka PCL do drenów silikonowych, mankietów uciskowych. Kompatybilna z końcówką urządzenia będącego na wyposarzeniu zamawiającego. Dotyczy 1 szt. | TAK
2 | Końcówka żeńska, szybkozłączka PCL do drenów spiralnych silikonowych urządzenia będącego na wyposarzeniu zamawiającego i kompatybilna z mankietami również na wyposarzeniu zamawiającego. Dotyczy 1 szt. | TAK
3 | Zestaw oringów do szybkozłączek mankietów uciskowych będących na wyposażeniu zamawiającego. Opakowanie zawiera 10 szt. | TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA
1 | Okres gwarancji urządzenia minimum 12 miesięcy. | TAK- podać
2 | Wymagana autoryzacja producenta przy naprawach i serwisie. | TAK
3 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 7 lat. | TAK
4 | Szkolenie personelu medycznego podczas dostawy i pierwszego uruchomienia urządzenia. | TAK
5 | Instrukcja w języku polskim. | TAK
6 | Karta gwarancyjna. | TAK
7 | Paszport techniczny z wpisem uruchowmienia oraz dopuszczenia do eksploatacji urządzenia. | TAK
Wartość : | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy