## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do Zaproszenia) na dostawę odczynników do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej metoda mikrokolumnową wraz z dzierżawą automatycznego analizatora na potrzeby Laboratorium Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ZP/ PU/01/24
Lp. | Przedmiot zamówienia - Nazwa badania | Ilość badań na okres 12 miesięcy | jeśli istnieje - nr katalogowy | Nazwa handlowa | j.m. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na 12 miesięcy | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Koszt brutto 1 badania (dane informacyjne) | Nazwa wytwórcy (producenta)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=H*I | K | L=J+JxK | Ł | M
I
1 | Badanie grupy krwi w układzie ABO i Rh - anty-A i anty-B oraz dwoma klonami anty-D w tym jeden wykrywający kat. DVI + izoaglutyniny grupowe A1,B. | 2560
2 | Krwinki wzorcowe do grupy: A1-B | Stosownie do ilości oznaczeń
3 | Screening przeciwciał w PTA/LISS przy badaniu grupy krwi i próbach zgodności. | 4220
4 | Potwierdzenie grupy krwi biorców (odczynnik nie wykrywający kategorii DVI) | 1560
5 | Potwierdzenie grupy krwi dawców (odczynnik wykrywający kategorię DVI) | 3360
6 | Krwinki wzorcowe do screeningu p/c (do testu PTA/ LISS) zawierające antygen Cw | Stosownie do ilości oznaczeń
7 | Zestaw do codziennej kontroli mikrometody (urządzenia automatyczne i manualne) zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml) jak i anty-Fya | Stosownie do ilości oznaczeń
8 | Międzynarodowa zewnątrz laboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 2x rok | 2
9 | Krajowa zewnątrz laboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 2x rok | 2
II. | ODCZYNNIKI DODATKOWE, MATERIAŁY, AKCESORIA ZUŻYWALNE
1 | Końcówki do pipety (op. = 1000 szt.) | 3000 szt.
2 | Nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenów- szt. | 500 szt.
3 | Etykiety termotransferowe o wymiarze 50x25 (rol. = 2000 szt) | 5 rol.
3a | Taśma termotransferowa barwiąca do drukarki etykiet o wymiarze 50x25 | 2 rol.
4 | Odczynniki dodatkowe, materiały, akcesoria zużywalne niezbędne do wykonania deklarowanej ilości badań - PODAJE WYKONAWCA w kolejnych wierszach, np. 4a, 4b, 4c itd.
III. | Dzierżawa
Lp. | Przedmiot dzierżawy | [5 empty] | Ilość miesięcy | Cena netto za jeden miesiąc | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa (typ/model) | Nazwa wytwórcy (producenta)
1 | Dzierżawa automatyczny analizator - 1 szt. wraz z niezbędnym zestawem komputerowym i urządzeniem wielofunkcyjnym | zestaw | X | X | X | X | 12
Wartość przedmiotu zamówienia | [8 empty] | 0 |  | 0
Lp. | - | [6 empty] | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I | PARAMETRY OGÓLNE
1 | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. | [6 empty] | TAK
2 | Analizator typu stołowego lub wolnostojącego z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych. | [6 empty] | TAK
3 | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): 1. Grupa krwi układu ABO z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon). 2. Przeciwciała grupowe do grupy krwi – alloprzeciwciała anty- A1, B. 3. Badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych, włączając antygen Cw. Mikrokarty zawierające 6 kolumn. 4. Potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców, odczynniki naniesione na mikrokolumny przez producenta. 5. Badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie. 6. Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie anty - IgG + C3d. 7. Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d. 8. Badanie: autokontrola w śrdowisku PTA-LISS w pełni automatyczne. 9. Badanie fenotypu Rh i antygenu K w zakresie anty-C, anty-c, anty-E, anty-e, anty- Kell. | [6 empty] | TAK- podać pkt. 1-9
4 | Analizator posiadający dwa niezależne ramiona pipetujące oraz dwie niezależne wirówki do mikrokart wykonujący co najmniej 40 badań grup krwi wraz z badaniem przeglądowym przeciwciał odpornościowych (tzw. screening) wciągu 1 godziny. | [6 empty] | TAK- podać
5 | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 10-16 mm i wysokości 100 mm umieszczonych w jednym statywie. | [6 empty] | TAK
6 | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. | [6 empty] | TAK
7 | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych. | [6 empty] | TAK
8 | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | [6 empty] | TAK
9 | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników. | [6 empty] | TAK
10 | Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki/naczynka do zawieszania krwinek. | [6 empty] | TAK
11 | Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami badań z archiwum, celem podniesienia bezpieczeństwa w pracowni immunologii transfuzjologicznej. | [6 empty] | TAK
12 | System wykluczający kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, polegający na automatycznym usuwaniu przez analizator zużytych kart do wbudowanego pojemnika na odpady, bez ingerencji osoby obsługującej aparat. | [6 empty] | TAK
13 | Analizator przystosowany do pracy ciągłej, 24h/dobę 7 dni w tygodniu bez konieczności wyłączania. | [6 empty] | TAK
14 | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. | [6 empty] | TAK
15 | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny). | [6 empty] | TAK
16 | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. | [6 empty] | TAK
17 | Możliwość zamiany rodzajów kart w ramach umowy w zależności od potrzeb zamawiającego. | [6 empty] | TAK
18 | Wszystkie odczynniki oraz produkty które zostały zaklasyfikowane do listy A lub listy B wyrobów medycznych maja posiadać znak CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%). Odczynniki wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. | [6 empty] | TAK
19 | Wszystkie oferowane odczynniki oraz analizator muszą pochodzić od jednego producenta - tego samego co posiadany na własność sprzęt- nie dotyczy nakłuwaczy do drenów, płynów systemowych analizatora, kontroli zewnątrzlaboratoryjnych, dodatkowego osprzętu analizatora w szczególności drukarek, etykiet, taśmy termotransferowej, czytników kodów, UPS i międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej | [6 empty] | TAK
20 | Dostawy odczynników krwinkowych transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C). Do oferty załączyć przykładowy wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych. | [6 empty] | TAK
21 | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C). | [6 empty] | TAK
22 | Wykonawca zapewnia podłączenie oferowanego Analizatora do LIS (Eskulap). | [6 empty] | TAK
23 | Aparat oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC. | [6 empty] | TAK
24 | Instrukcje obsługi oraz metodyki w języku polskim jak również całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń. | [6 empty] | TAK
25 | Autoryzowany serwis dostepny 7 dni w tygodniou 365 dni w roku (Podać nr linii serwisowej). Naprawa w ciągu 48 godzin od zgłoszenia w tym urzadzen bedących własnością Zamawiającego. | [6 empty] | TAK
26 | Termin ważności odczynników od momentu dostawy minium 9 miesiecy, termin ważności krwinek minimum 5 tygodni | [6 empty] | TAK
27 | Instalacja i urochomienie analizatora oraz jednorazowe szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi analizatora na koszt Dostawcy w pracowni Zamawiajacego. | [6 empty] | TAK
28 | Odczynniki krwinkowe zaoferowane w ilościach umożliwiajacych ciągłą bezproblemową pracę uwzględniając termin ważności po dostawie. | [6 empty] | TAK
29 | Do oferty dołączyć pozytywną opinię o oferowanych testach mikrokolumnowych z IHiT w Warszawie. | [6 empty] | TAK
30 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I i II klonu/ dwa różne klony.Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. | [6 empty] | TAK
31 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych. | [6 empty] | TAK
32 | Zewnątrzlaboratoryjna miedzynarodowa kontrola jakości potwierdzona międzynarodowym certyfikatem z możliwością wprowadzania uzyskanych wyników on-line oraz wglądu do statystyki 2x rok. | [6 empty] | TAK
33 | Krajowa zewnątrz laboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 2x rok produkcji IHiT | [6 empty] | TAK
34 | Zestaw do codziennej kontroli mikrometody zawierający zarówno przeciwciała anty-D (max 0,05 IU/ml) jak i anty-Fya | [6 empty] | TAK
35 | W ramach doposażenia pracowni Wykonawca dostarczy nieodpłatnie szafkę na mikrokarty o wymiarach wysokość 83,8 cm z blatem, szerokość 88,00 cm, głębokość 47 cm z 4 szufladami z "cichym" domykiem, które nieodpłatnie stanie się własnością Zamawiającego po okresie obowiązywania umowy. | [6 empty] | TAK
…………………………………………………………….. Data i podpis Wykonawcy